编    号：0164-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 二轴四档齿轮毛坯减震槽测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | φ132mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《二轴四档齿轮毛坯》产品图纸中的减震槽外径要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±1.25mm； 2、测量过程最大允许误差△允≤1/3Ｔ =±1.25×1/10=±0.125mm ； 3、测量范围：二轴四档齿轮毛坯减震槽内径为φ132mm，而所用游标卡尺测量范围为0-200mm。 4、 游标卡尺的最大允许误差：±0.02mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 H00329 |  | 0-300mm |  | ±0.02mm | KSZS2011651D009 |  | 2020.10.24 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-300mm，满足计量要求的测量范围φ132mm的要求。 编号：H00329游标卡尺，经校准测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差， 该计量设备满足测量过程计量要求。 验证结论 ： ☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 1 月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年1月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |