[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0188-2019-2021
现场审核记录二
客户名称：宁波安联检测有限公司
审核员：      王晓巍                              审核日期：2021年01月12日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

	企业编制的 NAL/CX 01-06《测量设备配备和流转控制程序》、NAL/CX 01-10《测量设备标识控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求及测量设备的标识要求，

企业规定了业务检测过程中的所有测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准。

查：测量设备台账共302台，进行A、B、C分类管理，均处于有效的校准检定状态，标识清晰，信息完整，使用规范，符合要求。查检测部一台用于光谱室的温湿度表，型号为WS2080B，未将“合格证”按测量体系要求转换成“计量确认合格证标识”。 不符合6.2.4标识的要求。
查：双光束紫外可见分光光度计，设备编号A11484830922CS，型号规格UV-1800，2020年03月12日检定，有效期至2020年03月11日，检定员卓文钦，核验员单佳盈，证书编号ZL011200312014，检定单位为宁波市计量测试研究院。
查：皂膜流量计，仪器编号 ：3413，型号规格BR-103，校准日期为2020年09月09日，校准证书编号2020E70-2718820001，校准单位为上海市计量测试技术研究院。

检测室环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》

符合标准要求。
	质量部

检测部

	次要
不符合项01


	2
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4

外部

供方
	企业编制的NAL/CX 01-13《外部供方和委外服务控制程序》，企业在测量管理手册中对外部供方的管理明确了要求。

质量部负责建立和评价测量设备合格供方名录。对提供服务的外部供方进行验收选择、确认评价。

查其中的外部服务商，杭州谱瀚科技有限公司、宁波市计量测试研究院和上海计量测试技术研究院，均进行验收选择和确认评价，满足要求。
	检测部
市场部
	否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ 
	7.1计量
确认
	企业编制了NAL/CX01-07《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备验证记录表》。
企业编制的 NAL/CX01-09《测量设备确认间隔控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整，在用的测量设备均按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。
企业编制了NAL/CX01-09《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》,规定了质量部负责测量设备的计量确认间隔，建立了《测量设备周期检定校准计划表》。
	检测部
质量部
	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	  企业编制的 NAL/CX01-12《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程进行了策划、选择和确定、控制以及对测量过程失控提出了处置措施，并进行识别；采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，企业共识别8个关键测量过程，覆盖了产品的检测过程。

抽查关键测量过程：重铬酸钾称重测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	检测部
职业卫生部
质量部
	否


	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业现有5台强制检定器具为声级计，设备用于环境检测，均在有效的检定有效期内，检定校准单位为宁波市计量测试研究院，量值溯源符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量部

	否

	6
	计量职能部门是否策划并进行测量管理体系审核？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业规定了质量部组织内审，管理评审计划、通知、签到表等均齐全，管理评审报告涵盖体系主要内容，管理评审时间为 2020年10月19日，主要涉及质量部、综合部等部门，验证了公司能够按照测量管理体系文件的要求执行并保持了有效性，内审中未发生不符合项。

	质量部
综合部

检测部
	否

	7
	是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了NAL/CX01-11《不合格控制程序》，分别规定了体系运行中的不符合、测量过程的不符合以及不合格的测量设备如何加以控制，以及采取的纠正和预防措施。

未发现不符合测量过程和不合格测量设备。
	检测部
质量部
	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为水和电；年耗能9.8吨标煤，不是重点耗能检测机构。
	综合部 

	否


 1 / 3

