编    号：0187-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 机床试样件 精度(平面度)测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （175×175）mm， 平面度≤0.02mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/YMC 001-2016《数控雕铣机工作精度》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数平面度公差范围：T=0.02mm 2、 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.02×1/3=0.0067mm=6.7μm 3、 测量设备不确定度推导: =6.7×1/3=2.2μm 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为200mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 三坐标测量机 A15190 |  | ML152010HA |  | 校准结果 计算得：175mm处 平面度0.2μm | CL023201009001 |  | 2020.10.09 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（2000×1500×1000）mm满足计量要求的测量范围（200×200）mm的要求。 2）测量设备校准结果计算得：175mm处，平面度0.2μm，满足导出的测量设备最大允许误差△允=6.7μm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年10 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年01 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |