编    号：0001-2018-2021

| 测量过程名称 |  | 过滤器密封面外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 在生产过程中，密封面外径尺寸控制在 mm - 测量过程最大允许误差：△允=T×(1/3-1/10)=0.05×1/5=0.01mm (取1/5) - 测量过程不确定度U=T/2Mcp=0.05/2×2=0.01mm (Mcp取2) 4.测量范围推导：mm。选择测量范围：量程（50-75）mm外径千分尺. |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 外径千分尺 |  | （50-75）mm | ±0.005mm | 820003633-001 |  | 2020.4.22 |
| 计量验证记录： 计量要求：密封面外径尺寸测量，测量过程最大允许误差△允=T×1/5=0.05×1/5=0.01mm 。 计量特性：量程（50-75）mm外径千分尺，最大允许误差为±0.005mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 李恒 验证日期： 2021 年 1 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 1月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表