编  号：0002-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 长度（距离）测量 （三级） |  |  |  | 企业部门 |  | 技术部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 距离：（0~1.5）km |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 本测量过程使用的全站仪，经授权计量技术机构检定合格（测距综合误差a=1.32mm）。 |
|  |  | 公差T |  | ±10 mm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | GB50026-2007标准要求 |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.全站仪 编号：073535 |  |  | （0~5）km |  |  |  | 测距：±（2+2ppmD）mm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/SD—CLGF01—2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB50026-2007《工程测量规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王磊磊 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 测距过程不确定度评定计算 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 测距过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测距过程期间核查记录表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 测距过程期间核查控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021 年 01 月 12  日    审核员：                企业部门代表：