受理编号：0096-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 测试机光强校准过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （20.8-23.5）% η：±0.11% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 6-SOP-QA-002 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数范围： T=±0.11%； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.11%ꓫ1/3=±0.033% 2、测量设备校准不确定度推导： = 0.066%×1/3=0.022% 3、测量范围导出：测试机的测量范围为（8~25）%，覆盖被测参数范围（20.8~23.5）%，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 测试机 |  | halm |  |  |  |  |
|  | 一级标片 M166-MBB-BF |  | η：21.47% | ±0.01% | 1001212CSI1219_FS |  | 2020.4.16 |
| 计量验证记录 测试机（一级标片）误差为±0.01% ，满足导出的计量要求的最大允许误差±0.033% ; 测试机的测量范围为（8~25）%，覆盖被测参数范围（20.8~23.5）%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 童廉成 验证日期：2020 年04 月28 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021年 01 月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |