| 企业 名称 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度 等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 砝码 | FFWQA003 | 10N | F1级 | 砝码F2级 | 苏州市 计量测试院 | 2020.12.07 | √ |
| 质量部 | 量块 | 153746 | 12块组 | 5等 | 量块标准装置4等 | 盐城市 计量测试所 | 2020.11.10 | √ |
| 制造部 | 数显温湿度表 | FTTKMN005 | HTC-1 | 温度： ±2.0 ℃湿度： ±7%RH | 温度均匀度：≤0.5℃，湿度均匀度：≤1.0%RH, | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.10 | √ |
| 制造部 | 影像测量仪 | 432180028 | SY-432CNC | X、Y轴±4μm | 标准玻璃线纹尺二等 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020. 11.04 | √ |
| 质量部 | 伺服万能试验机 | S-18420 | TH-8201S-9 | ±1.0% | 砝码M1 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.03 | √ |
| 质量部 | 数显 千分表 | FLPQA039 | (0-12)m m／0.001m m | ±10 μm | 量块3等 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.03 | √ |
| 设施部 | PH电导率仪 | 2310010016404176 | SX823 | ±0.20PH | 邻苯二甲酸氢钾U=0.01PH k=3 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.09 | √ |
| 设施部 | 分光光度计 | 1712943 | DR3900 | ±1.0% | 紫外可见分光光度计检定标准：透射比： U=0.30%,k=2 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.27 | √ |
| 质量部 | 推拉 力计 | FFWQA007 | 5FGN | ±1.0% | 砝码M1 | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.03 | √ |
| 设施部 | 消解仪 | 17050C0408 | DBR-200 | 温度±5.0℃ | 过程校验仪 ±0.2℃ | 中国赛宝实验室计量检测中心 | 2020.11.03 | √ |
| 质量部 | 方块电阻标片 | R201105001 | 167*167 m m | ±1.5Ω | 模拟交流标准电阻器±0.02% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.11.20 | √ |
| 设施部 | 压力表 | AK0551352 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2020.10.15 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高计量标准，编制了四项测量设备自校作业指导书，开展自校项目，除自校以外的其他测量设备均送苏州市计量测试院、盐城市计量测试所、中国赛宝实验室计量检测中心、深证华科计量检测技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定／校准。现场抽查12份委外检定校准证书，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 01 月19 日~ 01 月21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |