[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                     现场审核记录        编号0096-2020
企业名称：阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司    
审核员：尹彩侠                    审核日期：2021 年01月19 日 ～2021年 01月21日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 

	5.1计量职能

	计量职能机构是质量部。已在企业体系文件中明确规定了制造部10项、人事部4项、工艺部3项职能
企业把原材料进料检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品出货检验等测量过程列入测量体系管理。
	工艺部

人事行政部

制造部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	工艺部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，未有顾客重大投诉及纠纷。
	工艺部

制造部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量
	5.3质量
目标
	检查企业6-QM-E-001《测量管体系理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项，有具体指标可测量，文件规定每半年统计一次，2020年下半年已统计，均达标，满足要求。
	工艺部

人事行政部

制造部
	否

	4
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业编制的《测量管理体系手册》规定了体系相关部门和人员职责。人事行政部编制了2020年公司测量体系培训计划，共有4项培训内容。实施3项.测量管理体系内审员等待外部培训通知。其他三项有培训记录，和培训效果评价。符合要求
查：企业编制了2021年培训计划，有三项测量体系计划，待实施。
	人事行政部

制造部
	否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制了测量体系《测量管理体系手册》和22个程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。
查：工艺部GB/T29195-2012《地面用晶体硅太阳电池总规范》等文件，文件现行有效并受控。符合要求。
查：企业产品执行主要标准Q-SIP-E-YCL-002《阳光电力（浆料）进料检验作业指导书》、Q-SIP-E-YCL-002《《硅片进料检验指导书书》等。文件现行有效并受控。符合要求。


	工艺部

人事行政部

制造部
	否

	6
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了6-FD-E-006《测量软件管理控制程序》。

查：测量软件登记表，共识别69个测量软件，其中质量部识别4个软件，制造部识别65个软件。           企业生产设备长期不停机，连续工作，每天以产品质量对测量设备软件进行确认验证，发现异常及时关闭设备，从新开机安装再验证，符合要求后再次投入使用。 
	制造部

质量部
	

	7
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等
	6.2.3记录
	企业编制了Q-PD-E-004《记录控制程序》。

查：质量部《硅片来料尺寸检验记录》，物料编号：30000310原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：Q-SIP-E-YCL-001，记录清楚无涂改。测试人：张立清，确认人：徐玲玲
查：制造部《单晶制绒减簿反射率记录》，编号：6-SOP-PT-098-03/A原始记录，有管理编号，有技术文件，文件编号：6-CP-PT-021，记录清楚无涂改。确认人：李利娟
查：制造部《丝网点检表单》，编号：6-MR-PM-002-08/F,有管理编号，有技术文件，文件编：
6-CP-PT-012，记录清楚无涂改。点检人：周广明
   抽查：人事行政部培训记录表，编号：20200918-001，培训内容：测量管理体系GB/T19022-2003基本内容和计量基础知识。有考核情况记录；有有效性评价；评价人：吴文国，培训时间2020.09.18。

查:质量部电子数显卡尺校准记录，记录编号；20200903-004，校准；依据：6-SOP-QA-019《通用卡尺校准作业指导书》，校准人员：童廉成，核准：吴文国，校准日期：2020.09.03
符合要求

	质量部
制造部
人事行政部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备
6.2.4标识
	企业编制的6-PD-E-008《测量设备管理控制程序》规定了测量设备管理要求，由质量部管理。企业规定了原材料进厂检测、生产过程控制和出厂检验等的测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具清单》共有307件测量设备，其中A类63件（强检40件），B类管理244件。
查：制造部现场用电子天平，出厂编号：70516011，型号：WT5003GH,校准日期：2020.12.15
查：制造部现场用影像测量仪，出厂编号：432180028，型号：SY-432CNC,校准日期：2020.11.04，有计量确认合格标识，符合标准要求
企业未建计量标准，编制4个自校规范，开展四项校准，所使用校准标准器均进行量值溯源，其它测量设备均送中国赛宝实验室计量检测中心、盐城市计量测试所、苏州市计量测试院、深圳华科计量检测技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。

	制造部
	否

	9
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了6-PD-E-009《测量环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查：制造部制绒工序电子天平出厂编号：17011014，型号：ST5003GH,要求境温度为（25±2）℃，现场配备了温湿度计，并已进行了计量确认。温湿度控制符合要求。环境条件满足要求。
	制造部
	否

	10
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理
	7.2测量过程
	企业编制的6-PD-E-013《测量过程控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，工艺部、质量部从硅片产品的原料进料检验、制绒减薄量测试、拉力强度测试、厚度测试检测过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。识别53个测量过程，其中关键过程2个，重要过程47个，其余是一般过程，符合要求。
  检查工艺部提供的企业文件，编号为Q-SIP-YCL-002《阳光电力（浆料）进料检验指导书》，发现铝浆进料检验测量过程未识别，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准7.2.2条款。

企业对测量过程分一般、重要和关键测量过程进行管理。抽查关键测量过程：电池首尾栅线距离测量过程、测试机光强校准过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。
	工艺部
制造部
质量部

	02


	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了6-PD-E-016《计量满意度测评控制程序》，采取《内部顾客满意度调查表统计》的方式对内部顾客进行满意度调查，发出8张调查表，收回8张。满意64项次，不满意2项。目标95%，实际调查结果96.88%。企业的外部顾客满意度以客户满意度调查表的方式进行，目标90%，实际调查结果100%，由销售部负责。 
	制造部

工艺部
	否

	12
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的6-FD-E-018《测量管理体系监视程序》中规定了测量体系监视控制要求，高度的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的高度测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件电池首尾栅线距离测量过程、测试机光强校准测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	制造部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司编制了6-FD-E-019《不合格控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。

经验证对内审过程中发现的2个不符合项，有原因分析，及时进行了纠正（预防）措施，按期完成整改。
	制造部

质量部
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司编制了6-FD-E-020《纠正控制程序》文件，覆盖纠正和预防措施，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	制造部

质量部
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关检验记录、统计报表、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。

查：制造部储气罐压力表、贸易结算电子汽车衡等列入为强制检定计量器具。
查：型号（0-1.6）MPa压力表，出厂编号AK0551352，检定日期；2020.10.15，有效期：2021.04.14，证书编号：2020C005-5765;

查：型号（0-2.5）MPa压力表，出厂编号：20191081026，检定日期：2020.10.29，有效期：2021.04.28，证书编号：2020C005-5782。
溯源管理较好。
电子汽车衡2021年1月6日已检定，有现场检定拍照，检定证书未取回。
	工艺部

制造部
	否


 2 / 8

