项目编号：0032-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 天津市红旗环保科技有限公司

审核员：                          审核日期： 2021年1月23日 ~1月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理者代表：魏雅雯，计量职能的归口管理部门为综合部。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验以及能源管理和等过程。 建议企业加强对测量设备检测方面工作，保证体系持续运行。 | 总经理 管代 综合部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：管理层、综合部、运维部、研发部、业务部。查《测量管理体系手册》（HQHB-CL-2020）测量职能机构是综合部。询问：综合部经理闫安、检验员等清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 综合部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。并满足。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2020年内部顾客满意度91分，外部顾客满意度95分，符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 | 业务部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可测量？如果目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标考核方法。综合部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年7月至今质量目标均能达标。各部门质量目标均进行了分解。符合要求。 | 管代 综合部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? | 6.1.1人员职责 | 质量手册规定了人员职责。抽查员工的作业上岗证： 自动监控（水）运行工：孙博，证件编号：ZDJK（S）-201904918，批准日期：2019年11月30日，有效期：3年。符合要求。 污废水处理工：魏元，证件编号：WFS-201800072，批准日期：2018年1月31日，有效期：3年。符合要求。 自动监控（气）运行工：孙涛，证件编号：ZDJK（Q）-201601084，批准日期：2016年9月19日，有效期：5年。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业培训实施情况如何？ （查：培训计划、实施、评价培训的有效性的记录等） | 6.1.2能力和培训 | 公司《人力资源控制程序》（HQHB-CL05-2020）中明确人员在体系运行中的职责。 抽查：综合部提供《2020年度测量人员培训计划》培训计划。企业有培训活动的记录，对培训的有效性进行了评价。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：HJ477-2009《污染源在线自动监控（监测） 数据采集传输仪技术要求》、HJ75-2007《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》，标准有效。 | 研发部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 询问研发部研发人员，企业没有测量软件。 | 研发部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了HQHB-CL02-2020《记录控制程序》。 企业提供：编号201807001《工序检验计量》记录表格；编号HQ201806A《出厂检验记录》记录表格； 记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。符合要求。 | 研发部 运维部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查企业《测量设备台账》，有27台测量设备受控管理。台账内容包括：测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，出厂编号、分类管理等，测量设备管理。符合规定要求。 查测量设备编号92003054，标准物质编号为GBW（E）的甲烷标准气体，定制日期为2020年11月16日，有效期限为12个月；测量设备编号356044 的电子秒表，校准日期：2020年12月30日；抽查测量设备编号为091105619的源表，校准日期：2020年12月30日，均在有效期内管理。符合要求。 抽查编号为201261822的游标卡尺，未粘贴计量确认标识。 抽查《测量设备台账》中27台测量设备与单位上传的检定证书核对，证书信息与台账内容一致，符合要求。抽查6台测量设备检定证书，溯源性均满足要求。见《测量设备溯源抽查表》 | 综合部 运维部 研发部 | 次要不符合01 |
| 11 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了《测量环境控制程序序》（HQHB-CL13-2020）。 企业目前所有在用的测量设备检环境条无特殊要求。 | 研发部 运维部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备的计量确认控制程序》HQHB-CL07-2020文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。 见《测量设备台账》《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》。 企业共确立6个重要关键测量过程。抽查《数采仪数据采集误差量过程》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 综合部 研发部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《测量设备确认间隔控制程序》（HQHB-CL08-2020）。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合部 研发部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《测量设备配备和流转控制程序》（HQHB-CL06-2020），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 | 综合部 研发部 | 否 |
| 15 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表和测量过程及控制一栏表，企业对测量设备进行确认。抽查数采仪数据采集误差量过程中相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录。证书编号为J202012282125-0001的源表校准证书。记录内容完整，满足要求。 | 综合部 研发部 | 否 |
| 16 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（HQHB-CL11-2020），企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编号: HQHB/GF-01-2020 《数采仪数据采集误差测量过程 控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。该测量过程的设计、实现、记录完整。满足测量过程管理要求。见编号为0032-2021《测量过程控制检查表》 | 综合部 | 否 |
| 17 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。2020年内部顾客满意度91分，外部顾客满意度95分，符合要求。 | 业务部 | 否 |
| 18 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制程序》（HQHB-CL10-2020），对出现的不合格测量过程， 进行有效性确认，经确认仍旧不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格后处置，企业对内审过程中发现的1个不符合项，能查找原因，2020.10.10整改关闭。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业的纠正和预防措施控制按照HQHB-CL16-2020《纠正措施和预防措施控制程序》执行。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电；2020年度用电52950千瓦时，用水604立方米，消耗6.56吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业提供：编号201807001《工序检验计量》记录表格；编号HQ201806A《出厂检验记录》记录表格；能使用法定计量单位。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 综合部 研发部 | 否 |
| 22 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业主要耗能为水和电。2020年度用电52950千瓦时，用水604立方米，消耗6.56吨标准煤.不是重点耗能企业。 用能单位的能源计量器具准确度等级：DTS634型三相四线电子式有功电能表1块和R80水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 24 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 25 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |