编号：0066-2017-2021

不符合项报告

企业名称： 陕西金叶印务有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 分析检测中心 陪同人员:敖亚辉

不符合事实描述： 查分析检测中心，编号：B752200025 电子天平，有效期至2020年4月8日，未进行有效性溯源。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准7.3.2条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 1、由分析检测中心对B752200025 电子天平进行送检。 2、对相关管理人员进行培训，并保存记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页