计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 来料板面握螺钉力测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥1000N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | WI-QTY-086 中纤板检验标准 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 板面握螺钉力要求≥1000N，一般控制水平为1100N U允＝（Q－T）/3＝30N 测量过程的测量范围要求（0～1500）N 测量设备测量范围为（0－2000）N MPEV≤1/2 U允＝15N 引用误差：15/1500*100%=1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电脑式拉压力试验机 |  | LY-1060 | 3.0级 |  | ZHLX202010200079 |  | 2020.10.20 |
| 计量验证记录 测量设备电脑式拉压力试验机经校准，示值误差满足测量设备的计量要求。 测量设备测量范围满足要求。 验证结论：□符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 涂层膜厚测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （60～100）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | WI-QTY-063 喷涂件检验标准 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 喷涂件膜厚要求（60～100）μm 过程允许不确定度：U允＝T/3＝6μm 测量过程的测量范围要求（0～200）μm 测量设备测量范围为（0－3000）μm MPEV ≤1/2 U允＝3μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准有效期至 |
|  | 涂层测厚仪 |  | 4500 | B级 |  | ZHCD202010200087 |  | 2020.10.20 |
| 计量验证记录 测量设备涂层测厚仪经检定合格，示值误差满足测量设备的计量要求。 测量设备测量范围满足要求。 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |