受理编号：0060-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀门压力密封试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （1.1+0.2）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T13927-2008 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 1. 测量要求：阀门密封试验压力控制在（1.1+0.2）MPa，T=0.2 MPa； 2．测量设备的最大允许误差： △允≤1/3Ｔ≤T×（1/3）=0.2×1/3=0.067 MPa； 3．测量设备扩展不确定度: U允=△允/3 =0.022MPa； 4．被测参数测量范围：（1.1+0.2）MPa，选择0-2.5 MPa压力表，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 耐震压力表 编号：81035407 |  | （0-2.5）MPa |  | U=0.5%FS k=2 | JH20201117013004 |  | 2020/8/19 |
|  | 耐震压力表 编号：90217885 |  | （0-2.5）MPa |  | U=0.5%FS k=2 | JH20201117013002 |  | 2020/8/19 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围是0-2.5 MPa，满足被测参数测量范围（1.1+0.2）MPa的要求； 2、测量设备耐震压力表于2020.8.19由校准机构进行校准，校准证书给出压力表满量程扩展不确定度U=0.5%FS k=2，压力表2.5MPa时，U=0.013MPa k=2，满足导出测量设备扩展不确定度 U 允=0.022MPa k=2的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年01 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 - 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年01 月 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |