编号：0144-2019

不符合项报告

企业名称：大全集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部（凯帆开关） 陪同人员:施周志

不符合事实描述： 查FM02-02电子天平送法定计量检定机构进行校准（校准日期为2019年7月9日），有效期至2020年7月8日，每次使用前均用标准砝码进行校准，但未形成监视记录，不符合7.2.4，“计量职能应保存记录以证明测量过程符合要求”。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 7.2.4测量过程的记录。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) _________ 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：