[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0144-2019
现场审核记录

企业名称： 大全集团有限公司        
审核员：     李莉英                     审核日期：2019年10月25日 ~  10月26日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	查：质量部主要职责为负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，统一归口管理，为质量提供计量保证。负责可测量的质量目标分解。负责全公司测量设备的统一管理。

查：技术中心职责组织产品开发过程和技改项目中测量设备配置和测量过程的策划，负责检测设备、工装的设计、制作，负责参与产品实现过程关键测量过程的识别。
询问质量部、技术中心人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、车间和工序检验人员基本清楚自己的工作职责。


	质量部
技术中心
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：企业测量管理技术文件及技术中心工艺文件冲压加工工艺过程卡片、钎焊工艺卡片均为现行有效版本，信息量较全且受控。

文件中计量单位使用正确。


	技术中心
	否

	3
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？ 
	6.2.3记录
	企业编制了DAQOP-040603《记录管理程序》，包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。


	质量部
	否


	4
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查测量设备台账，已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备台账共记录计量器具577个，台账包括A级计量器具共8个，其余均为B级计量器具。抽查部分测量设备均送法定计量检定机构检定校准。

查编号为579380计数电子秤TCS-11有计量确认标识，有效期至2020.06.30。

 企业实验站对卡尺量具检定装置（0-500）mm、测微量具检定装置（0-100）mm通过计量标准考核，实行自行检定。   

测量设备台账信息和证书一致。

测量设备使用环境条件满足要求。

测量设备相关信息详见《测量设备溯源抽查表》


	质量部
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了DAQOP-040602《测量软件管理程序》。

查执行过程符合文件要求。


	质量部
	否

	6
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认

8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了《检测能力及测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，使用经过确认的测量设备，对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录》。

测量过程导出计量要求并进行了验证。

查：铜母线重量称重测量过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。


	质量部
	否


	7
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量过程进行了识别，采用《检测过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别60个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对板材进厂称重、零部件尺寸检验、软铜绞线称重、铜母线重量称重等过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。

建议企业针对工艺控制或质量检测等方面产品的测量过程的重要性进行重新分类。

	质量部
	否

	8
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了DAQOP-040804《不合格管理程序》，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。
	质量部
	否

	9
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了DAQOP -040805《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，参照测量管理体系文件采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。
	质量部
	否

	10
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制了DAQOP-040607《外部供方管理程序》，采购部组织对外购产品的外部供方进行评价，确定外部合格供方并建立合格供方名录和档案。
	质量部

采购部
	否

	11
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了DAQOP-040801《顾客满意度收集分析管理程序》，采取《顾客满意度调查表》 的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。
	质量部
	否


	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要耗能2018年度总合计约耗能0.381万吨标煤，不是重点耗能企业。
	生产部
	否

	13
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了能源计量仪表统计表台账。由供电公司和自来水公司安装的总表进行能源数据采集。

电能设备12 台，其中主要用能设备1台、次要用能设备11台；水流量设备22台，其中主要流量设备2台、次要流量设备20台。

配备率符合标准要求。


	生产部
	否

	14
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	企业配备进出公司主要用能设备电能表及内部配备次要用能设备电能表均为0.5s级，进出公司水表为1.5级，内部配备的次级水表为2.5级。

配备设备的准确度等级满足标准要求。 
	生产部 
	否

	15
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业为非重点能耗单位，配备的能源设备电能表、水表等分别进行计量。计量器具均经过检定。

查看企业配备的三相四线电能表，电表型号DTSD25,此计量器具经过了镇江市计量检定测试中心校准。


	生产部
	否

	16
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业的能源计量数据每月进行采集，能源报表数据可追溯到现场的用能设备，通过记录汇总形成每月成本考核明细表并进行能耗分析与考核。


	生产部
	否


 2 / 4

