测量设备溯源抽查表

编号：0094-2021

| 企业名称 | 张家港市神鹰机械制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 张龙光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 高度尺 | SYJX-003 | 0~300mm | ±4μm | 量块3等 | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | SYJX-002 | 0~25mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | SYJX-001 | 0~150mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质量技术部 | 百分表 | SYJX-02 | 0~10mm | ±4μm | 光栅指示表检定仪 U=0.4μm K=2 | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | SYJX-004 | 0~6MPa | 0.25级 | 活塞式压力计0.05级 | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 质量技术部 | 玻璃转子流量计 | SYJX-004 | FPR1501 | Urel=（0.3-1.6）%K=2 | 钟罩式气体流量标准装置0.2级 | 广州中测检测技术有限公司 | 2020.8.25 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查6份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年2月3日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |