测量设备溯源抽查表

编号：0089-2021

| 企业名称 | 吉林省通达泵业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 张龙光 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量检测部 | 游标卡尺 | 165484 | 0~300mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 沈阳计量测试院 | 2020.9.16 | √ |
| 质量检测部 | 布氏硬度计 | 943531 | HB-3000C | ±2HBW | 标准硬度块U=0.5% | 沈阳计量测试院 | 2020.8.22 | √ |
| 质量检测部 | 游标卡尺 | 378363 | 0~150mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 沈阳计量测试院 | 2020.7.12 | √ |
| 质量检测部 | 压力表 | 78536873 | 0~0.16MPa | 0.25级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2020.10.23 | √ |
| 质量检测部 | 外径千分尺 | 953539 | 25~50mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2020.5.22 | √ |
| 质量检测部 | 压力表 | 958575 | 0~10MPa | 1.6级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2020.10.10 | √ |
| 质量检测部 | 外径千分尺 | 315941 | 0~25mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2020.9.12 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年2月2日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |