编  号：0095-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 承压件水压试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 压力（3.0-3.5）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 测量参数公差范围：T=0.5MPa - 测量设备的最大允许误差：T/3=0.5MPa/3=0.17MPa - 测量设备校准不确定度推导： U95允 ≤ /3 = 0.17MPa/3 =0.056MPa - 被测参数测量范围：技术要求压力（3.0-3.5）MPa，则选择测量范围为（0-6）MPa的压力表进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 |  |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表/3562485 |  | （0-6）MPa |  |  | - ±0.096MPa - Urel=0.46% k=2 | 590243021 |  | 2020.9.13 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-6)MPa，满足导出计量要求测量范围（0-6）MPa的要求; 测量设备的最大允许误差为0.096MPa，满足导出计量要求最大允许误差0.17MPa的要求; 测量设备的扩展不确定度为U=0.46%×6MPa=0.0276MPa，满足导出计量要求 U95允 ≤0.056MPa的要求.. 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年1月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：满足要求。 企业代表签字： 审核日期：2021年2月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |