编号：0095-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 河北恒盛泵业股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 卡尺 | LS02-001-2 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块35281 五等 | 国防科技工业1311二级计量站 | 2020.9.8 | √ |
| 检验科 | 精密压力表 | 15392 | (0～2.5)MPa | 0.4级 | 活塞压力计0.02级 | 国防科技工业1311二级计量站 | 2020.11.25 | √ |
| 检验科 | 椭圆齿轮流量计 | 11.176 | LC-E25 | 0.5级 | 静态容积法水流量标准装置 0.2级 | 河北省宏业流量计量站 | 2020.3.31 | √ |
| 检验科 | 数字压力计 | 1603093 | (0～2.5)MPa | 1级 | 活塞式压力计D00482 0.05级 | 国防科技工业1311二级计量站 | 2020.5.27 | √ |
| 检验科 | 金属布氏硬度计 | B1491 | HB-3000 | ±2%H | 标准布氏硬度块 均匀度:1260430： 0.6%Urel=0.6%,k=2 102435：0.8%Urel=0.7%,k=2 | 河北天恒计量检测有限公司 | 2020.8.4 | √ |
| 检验科 | 千分尺 | LS59-002-1 | (225-250)mm | ±0.007mm | 量块84-361 四等 量块83-2412 四等 | 国防科技工业1311二级计量站 | 2020.9.25 | √ |
| 检验科 | 内径百分表 | LS44-021-1 | (50-160)mm | 0.008mm | 大量程指示表全自动检定仪:任意1mm范围内:1.0μm；任意2mm范围内:1.5μm； | 国防科技工业1311二级计量站 | 2020.10.15 | √ |
| 检验科 | 数字温度指示仪 | 15XS03970 | JCD-33A | U=0.4℃(k=2) | 多功能过程校验仪 0.05级 | 河北天恒计量检测有限公司 | 2020.8.4 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司建立三项最高标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托国防科技工业1311二级计量站、河北省宏业流量计量站等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 2月 20日~ 2月 20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |