编    号：0091-2016-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 气浮装置进水口螺栓硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （230±10）HB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | RZ/CL-06 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，气浮装置进水口螺栓硬度控制在（220-240）HB,即（230±10）HB 2．测量过程最大允许误差：△允=±10×（1/3-1/10）=±10×1/3=±3.3HB,( （取1/3）)； 3．测量范围推导：（220-240）HB ，测量范围向两边延伸为：（150-350）HB 5.测量设备校准不确定度推导： = 6.6×1/3=2.2HB 4．选择（0-650HB ）HB里氏硬度计, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 里氏硬度计 |  | YD3000A | ±1% |  | 力硬字校2018-Y80344 |  | 2019.10.15 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是0-650HB，硬度计最大允许误差为±1% ，当检测230HB时的最大允差为±2.3HB; 气浮装置进水口螺栓硬度检测控制在（220-240）HB，测量最大允差为±3.3HB。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 王岩 验证日期： 2019年9月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |