精密压力（真空）表检定结果的不确定度评定

1、概述

检定后判定压力表示值误差是否合格，与检定人员在检定中选取的标准器准确度等级、采用的检定方法是否合理、检定环境条件是否符合规定要求等直接相关项目。现根据相关检定规程以及JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，就本检定装置检定结果的测量不确定度进行分析评定。

1.1  评定依据： JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》

1.2标准器：压力校验仪（含压力仪表自动检验台）

测量范围：(-0.1-60)MPa

准确度等级：0.05级

1.3 检定对象：精密压力表

测量范围：（0-60）MPa

准确度等级：0.25级

1.4 检定方法：采用直接比对法

1.5 检定环境条件：

温度：20℃        相对湿度：44%

2、数学模型

△P= PR-Ps                     (1)

式中 △P-----被检压力表的示值误差，MPa;

PR------被检压力表的示值，MPa;

Ps------标准压力计的示值，MPa。

对式(1)求偏导得灵敏系数为

- 测量不确定度的来源及评定

测量重复性（如压力计零点漂移、压力源波动、示值波动以及检定过程中的各种随机因素等）对被检压力表的影响。

  - 被检压力表的分辨力。

  - 标准装置中的标准器引入的测量不确定度。

  - 检定环境温度对标准器的影响。由于检定时严格按规程要求控制检定环境温度为(20±2)℃，所以标准器受检定环境温度影响引入的不确定度分量忽略不计。

3.1  测量不确定度评定

3.1.1  输入量PR的测量不确定度u（pR）

3.1.1.1   测量重复性引入的不确定度分量u1（pR）

本次测量采用在重复条件下连续循环测量10次得到，测量获得60MPa点示值误差分别0.105、0.110、0.110、0.105、0.105、0.110、0.110、0.110、0.105、0.110。则测量重复性引入的不确定度分量为u1（pR）

u1（pR）=1n-1(xi-x）2 =0.0026MPa   (2)

3.1.1.2  被检压力表分辨力引入的不确定度分量u2(pr)

被检压力表为120分格，检定是人眼最小分辨力为0.1格,取均匀分布，则由被检压力表分辨力引入的标准不确定度为

u2(pr)=60*0.1/120/2/3 =0.0144 MPa         (3)

由于被检数字压力计示值PR的各个标准不确定度分量u1(PR)、u2(PR)互不相关，故输入量PR的标准不确定度及自由度为

u2(pr)=u12PR+u22(PR) =0.00262+0.01442 =0.0146MPa     (4)

    - 输入量PS的测量不确定度

3.1.2.1  标准器引入的测量不确定度分量ui(ps)

本次检定的标准器是一台测量范围为(0-60) MPa数字压力计，其证书给出的准确度等级为0.05级。准确度等级引入的最大误差为±0.03MPa，且服从正态分布，k=2,按不确定度的B类评定方法评定。则标准器引入的不确定度为

ui(ps)=0.03/2=0.015 MPa                       (5)

4  合成标准不确定度评定

4.1  标准不确定度各分量汇总

标准不确定度各分量汇总见表6

表6  标准不确定度各分量汇总

| 标准不确定度名称 | 不确定度来源 | 标准不确定度分量/MPa | Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| u(PR) | 被检压力表 | 0.0146 | 1 |
| u1(PR) | 测量重复性 | 0.0026 |  |
| u2(PR) | 显示分辨力 | 0.0144 |  |
| ui(PS) | 标准装置（标准器） | 0.015 | -1 |

4.2  合成标准不确定度的计算

因各分量彼此独立，所以

合成不确定度为uc= u(PR)2+ui(PS)2 = 0.021MPa         (6)

5  扩展不确定度的评定

取置信概率p=95%，k=2，

则扩展不确定度为U=2×0.0207=0.042MPa              (7)