附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | 机动往复泵额定流量测试过程 | 测量过程规范编号 |  | SLSHCL-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 额定流量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电磁流量计 测量方法：按照 SLSHCL-GF-202001《机动往复泵额定流量测试过程控制规范》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为LDB-50的电磁流量计，其校准日期：2020年8月10日，溯源符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2020年10月27日，用LDB-50电磁流量计对机动往复泵额定流量进行3次测量，计算得平均值：1=26.23m3/h。 （2）2021年2月5日，用LDB-50电磁流量计对机动往复泵额定流量进行3次测量，计算得平均值：2=26.36m3/h。 机动往复泵额定流量测试过程扩展不确定度为U=0.4m3/h，k=2 En=0.23 当E n=0.23<1时，此测量过程有效。 确认人员：马玉春 日期：2021年2月5日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |