盐城华远石油机械有限公司

抽油泵密封性测试过程比对记录

压力表1: 编号2805010  范围（0-40）MPa   2.5级   校准日期：2021.2.25

压力表2: 编号180316   范围（0-60）MPa   2.5级   校准日期：2021.2.25

| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | 允许误差 ±1(MPa) | 密封测试 （压力保持3分钟） | 结 论 | 监视人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.08.23 | 密封测试 | 20.5MPa | 20.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2020.09.05 | 密封测试 | 20.6MPa | 20.5MPa | 0.1 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2020.09.28 | 密封测试 | 20.6MPa | 20.2MPa | 0.4 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2020.10.16 | 密封测试 | 20.5MPa | 20.7MPa | -0.2 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2020.11.24 | 密封测试 | 20.5MPa | 20.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2020.12.09 | 密封测试 | 20.8MPa | 20.4MPa | 0.4 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2021.1.16 | 密封测试 | 20.7MPa | 20.5MPa | 0.2 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2021.02.03 | 密封测试 | 20.5MPa | 20.6MPa | -0.1 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |
| 2021.02.25 | 密封测试 | 20.3MPa | 20.6MPa | -0.3 | 压力保持 | 合格 | 瞿保中 |