附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202001 | 测量过程名称 | WCB级钢材抗拉强度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | KOKO-GF-202001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 抗拉强度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：液压万能试验机 测量方法：按照GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》进行测量。 环境条件：（10-35）℃ 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格为WEW-100B的液压万能试验机，校准日期：2020年7月17日，溯源符合要求。 2、测量过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2020年7月21日，用WEW-100B的液压万能试验机进行3次抗拉强度测量，计算得平均值：1=608.16MPa。 （2）2021年2月17日，用WEW-100B的液压万能试验机进行3次抗拉强度测量，计算得平均值：2=604.67MPa。 测量过程的扩展不确定度U（Rm）=12.09MPa，k=2 En=0.2 当E n=0.2<1时，此测量过程有效。 确认人员：俞龙 日期：2021年2月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |