受理编号：0132-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 钢材C含量分析 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （0.20-0.35）% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API6A-20 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.钢材C含量要求控制在（0.20-0.35）%，T=0.15%； 2.测量设备的最大允许误差：△允 =T×1/3=0.05% (取1/3) 3.测量设备导出不确定度： U允=△允/3 = 0.05%/3=0.017% 4.被测参数测量范围推导：（（0.02-1）% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 光谱议 编号07001959 |  | TXC-02 |  | C含量检出限校准结果为：U=0.008% k=2 | 812070763 |  | 2020-10-20 |
| 计量验证记录 1、光谱议的测量范围是（0.0025-4.5）%，满足导出计量要求测量范围（0.02-1）%的要求； 2、光谱议于2020.10.20校准，校准证书中给出的C含量检出限校准结果：U=0.008% k=2，满足测量设备导出不确定度U允=0.017%。 验证结论： 符合 有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年03月11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别满足了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准，并确认符合产品检测要求。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年03月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |