受理编号：0140-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀体压力密封试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （5.5+0.5）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API 598标准 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量要求：阀门密封试验压力控制在（5.5+0.5）MPa，T=0.5 MPa； 2．测量设备的最大允许误差： △允≤1/3Ｔ≤T×（1/3）=0.5×1/3=0.167 MPa； 3、测量设备扩展不确定度: U允=△允/3 =0.056MPa； 4．被测参数测量范围：（5.5+0.5）MPa，选择0-10 MPa压力表，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力表 编号：AI0239686 |  | 0-10 MPa |  | 1.6级 ±0.16MPa | 812046030-23 |  | 2020.03.18 |
|  | 耐震压力表 编号：AI0239371 |  | 0-10 MPa |  | 1.6级 ±0.16MPa | 812046030-19 |  | 2020.03.18 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围是0-10 MPa，满足被测参数测量范围（5.5+0.5）MPa的要求； 2、测量设备压力表于2020.3.18由校准机构进行校准，校准证书给出压力表满量程扩展不确定度U=0.5%FS k=2，压力表10MPa时，U=0.05MPa k=2，满足导出测量设备扩展不确定度 U 允=0.056MPa k=2的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年3月 09 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备能够满足计量要求； - 测量设备经过校准，符合要求； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年 03月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |