编号：0140-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 阀门压力密封试验 |  |  |  | 企业部门 |  | 质保部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 5.5MPa |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.167 MPa |
|  |  | 公差T |  | +0.5MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.056MPa |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | 0-10MPa 压力表 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.压力表 |  |  | 0-10 MPa |  | U=0.5%FS k=2 |  | 1.6级 |  |  |  |
| 2.压力表 |  |  | 0-10 MPa |  | U=0.5%FS k=2 |  | 1.6级 |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | MEC/CLQ3-47 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | API598标准 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 项有和 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：阀体压力密封试验测量过程不确定度的评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：阀体压力密封试验测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：阀体压力密封试验检测监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： - 1. 测量过程控制规范编制满足要求； - 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控； - 测量过程不确定度评定方法正确； - 测量过程有效性确认方法正确，满足要求； - 测量过程监视在控制限内，统计数据正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年03月 10 日    审核员：                企业部门代表：