受理编号：0153-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 石英管外径检验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （100~400）mm±0.5mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ISO2687标准公差 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 石英管外径检验时控制在（100~400）mm：T=±0.5mm=1mm 2、 导出最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.17mm （取1/6）； 3.、测量设备导出不确定度：U允=△允/3 = 0.17/3=0.056mm 4、选择（0-450）mm 游标卡尺，设备最大示值误差为±0.05mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 数显游标卡尺 编号JSSD01 | 0-450mm |  | U=0.01mm k=2 | HK05201222443 |  | 2020.12.18 |
| 计量验证记录 - 测量设备的测量范围是（0-450）mm，石英管外径检验控制在（100~400）mm，满足要求。 2、测量设备游标卡尺于2020.12.18校准，校准证书中给出的扩展不确定度：U=0.01mm k=2, - 导出不确定度：U允=0.056mm，满足要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 3月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备能够满足计量要求; - 测量设备已经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021 年3 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |