编  号：0031-2018-2021

| 测量过程 (参数)名称 |  | 复合肥料水分含量测定 |  |  |  | 被查部门 |  | 质检科 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 称重：(2-5)g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 电子天平分度值 0.1mg |  |
|  |  |  |  | 温度：180℃ |  |  |  |  | 温 度 3.33℃ |  |
|  |  | 公差T |  | 称准至0.2mg |  |  |  | 允许不确定度 | 温 度 ：1.11℃ |  |
|  |  |  |  | 温度：10℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1. 电子天平 |  |  | 0－220g |  |  |  | Ι级 分度值0.1mg |  |  |  |
| 2.电热恒温干燥箱 |  |  | （常温－300）℃ |  | U=1.0℃ k=2 |  | ±1℃ |  |  |  |
| 测量过程控制规范 编号 |  |  | JSDK-CLGF-02 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB15063—2009 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 电子天平：（20±10）℃；电热恒温干燥箱：常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 傅圣娟 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《复合肥料水分含量测定结果不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《复合肥料水分含量测定中称重过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 |  |  | 见《复合肥料水分含量测定中称重过程监视统计表及监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量过程控制检查表

审核日期：2021年 03月 18 日    审核员：             企业部门代表：