[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0030-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称： 安徽皖通管业制造有限公司   
审核员：     [image: image3.png]


       
审核日期： 2021年3月23日上午至2021年3月23日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	    抽查企业测量管理体系中（2-3）台测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否有计量确认状态标识？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 
	企业有42台测量设备纳入了测量管理体系，本年度无新增测量设备。

查出厂编号：209677，规格型号：（700-925）mm的
[image: image2.wmf]p

尺，检定证书编号：205369248,检定日期：2020年11月27日：检定机构：深圳市计量质量检测研究院。符合要求。

查器具编号：1020953，规格型号：（0-1.6）MPa的压力表，校准日期2020年4月29日，证书编号：JX-2020-F-042901
0HZ。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 

 查管理编号：WT-02-02，规格型号：XNR-400B的熔体流动速率测定仪，校准日期2020年4月29日，证书编号：JX-2020-F-0429001HZ。已粘贴了计量确认状态标识，符合要求。  

查2021年2月 “实验室的环境记录表”，环境条件满足要求。
	生技部

质检部 
采购部

	否

	2
	抽查（1-2）个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	企业对测量设备进行了计量确认，查《测量设备计量确认明细表》,出厂编号3900，规格型号（0-150）mm的游标卡尺已进行了计量确认，符合要求。

查高度控制测量过程：聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程的《计量要求导出和验证记录表》，测量设备的计量确认过程，测量设备配备、检定校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》  

确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。
	生技部

质检部 


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视
	查《测量过程控制一览表》，共12个测量过程，关键过程3个，重要测量过程9个，对测量过程分级别进行管控。
企业没有新增关键测量过程。

查关键测量过程GF /WT -01-2018《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

查《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程有效确认记录》一份，对用游标卡尺实施的“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程”进行了有效性确认。查“聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程监视记录及控制图”一份，测量过程定期进行了监视控制。见附2《测量过程监视记录及控制图》。
查《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》一份，评定方法正确，符合要求。见附1《聚丙烯（PP-R)Φ20管材壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。

查质检部2021年1月16日的“PE管拉伸试验数据表”，编号20210116，没有检验依据和检验设备信息。不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）测量过程的记录”的要求。
	生技部

质检部

仓库 


	不符合01

	4
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	查企业的测量设备全部委外到4家机构进行检定/校准。“上海捷祥测控技术有限公司”，机构注册号：CNAS L5766;“深圳市计量质量检测研究所”，法定计量检定机构授权证书号：（国）法计 （2016） 00009号；“六安市计量测试研究所”，计量检定机构授权证书号：（国）法计 （晥2018） 008号；“格恩计量检测（浙江）有限公司”，机构注册号：CNAS L9077。量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。符合要求。
	质检部


	否

	5

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水。2020年能耗为：电：1888643.19kWh；水：2244.6吨，共消耗232.3066吨标煤。不是重点用能单位。
	生技部
	否


 1 / 2

_1234567890.unknown

