编  号：0013-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 抽油机横梁轴外径尺寸测量 |  |  |  |  | 被查部门 | 质检部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 100mm |  |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 |  | ±0.0073MM |  |
|  |  | 公差 |  | △允=+0.022 mm |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  | (100.003～100.025）mm. |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量 不确定度 | 测量误差 |  |  | 其他特性 |  | 满足 |
| 外径千分尺 |  |  | （100~125）mm |  |  | ±0.004mm |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | SQ-CLCS-2020-02 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《外径千分尺操作规程》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量环境 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量人员 |  |  | 刘相刚 培训合格 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 法测量不确定度评定 |  |  | 见《抽油机横梁轴外径尺寸测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《抽油机横梁轴外径尺寸测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《抽油机横梁轴外径尺寸测量过程监视统计表》、分析记录等 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《抽油机横梁轴外径尺寸测量过程均值-极差控制图》 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：√ 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021    年  3 月   16 日    审核员：     企业部门代表：