不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 北京唯恩传感技术有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 高红雪 |
| 不符合事实描述: 企业未能提供对监视测量设备数字电桥表（4091C）、温度计、数显游标卡尺（0-150mm）、角度尺等进行校准 或验证的相关证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 检测设备未校准

纠正情况： 安排人员送检

原因分析： 相关人员对GB/T19001-2016标准7.1.5条款及中华人民共和国计量法培训不到位，质量意识不强，导致漏检

纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：2019年12月前

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，无不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：日期