外径尺寸测量过程控制规范

No: DC-M-03

1.测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：外径尺寸测量

  - 测量过程的依据：作业指导书

2.计量要求

表一

| 测量参数名称 | 测量范围 | 最大允许误差 | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径尺寸 | 9.52mm | ±0.01mm | (18～26)℃ <70%RH |

3.测量过程的设计

3.1测量方法

尺寸采用直接测量法，用坐标测量机直接测量外径，显示被测量数据。其原理框图如下：

被测件

坐标测量机

3.2  测量过程的计量要求的导出与验证（见附录A）

3.3  外径尺寸测量过程不确定度评定（见附录B）

3.4  测量过程的有效性确认(见附录C)

4．测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差/准确度等级/不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 坐标测量机 | （0～800）mm | U=(1.8+L/1000)μm (k=2) |

4.2  测量环境要求

环境温度：(18～26)℃  湿度：<70%RH，不得有影响惯性的震动。

4.3  操作技能要求

操作人员须了解坐标测量机使用方法，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查坐标测量机在检定/校准的有效期内，应具有有效合格标识，外观良好，零位复现。

    - 进行外径尺寸检测，做好原始记录。

5．控制措施

5.1  控制要求

5.1.1  验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求；

5.1.2  按操作规程的要求开展工作。

6  测量过程的监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 坐标测量机 | 用9.5mm标准量块对坐标测量机进行监视，每月用核查量块对坐标测量机进行校准监视，测量数据应稳定，保存校准原始记录，并绘制控制图。 |

6．2监视要求

6.2.1  用坐标测量机检测产品的外径尺寸测量过程应受控，测量数据应稳定，满足计量要求。

6.2.2操作人员定期巡检，每月对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、修理,如修理部位影响计量特性,就需再检定合格后再使用。

6.3失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

7. 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；

7.2.2  从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.3  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；

7.2.4  进行测量过程控制活动的日期；

7.2.5  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

  - 记录书写必须符合程序文件《测量体系记录管理控制管理程序》的要求。

8. 附录

附录A：测量过程的计量要求的导出及验证

附录B：外径尺寸测量不确定度评定

附录C：高度控制测量过程的有效性确认记录

附录D：坐标测量机监视统计表及控制图