编    号：0195-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 钢管表面硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （45.5±3.5）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | API6A-20、GB22513-2013 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，钢管表面硬度控制在（42～49）HRC，转换为（45.5±3.5）HRC，则T=±3.5HRC; 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= T×1/3≈±1HRC（取1/3）； 3．测量不确定度:U≦1/3△允=0.3HRC， 4．测量范围:45.5×1/2×3=68.25HRC(选择RB2000洛氏硬度计，测量范围（20～70）HRC，最大示值误差为±0.6HRC，满足要求) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (最大示值误差) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 5608 |  | HR-150A |  | ±0.6HRC | 20002810047 |  | 2020.7.30 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 材料表面硬度检测的测量最大允差为±1HRC ； 2、测量设备的计量特性 RB2000洛氏硬度计，测量范围（20～70）HRC，最大示值误差为±0.6HRC。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：严军山 验证日期：2020年12月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年03月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |