编  号：0195-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 钢管表面硬度检测测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 理化中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 45.5HRC |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±1HRC |
|  |  | 公差T |  | ±3.5HRC |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 洛氏硬度计 |  |  | （20～70）HRC |  | / |  | ±0.6HRC |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | PCG/GC-03-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | PCG/GF-03-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 严军山 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《钢管硬度检测测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《钢管硬度检测测量有效性确认》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《钢管硬度检测测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《钢管硬度检测测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 3月16 日    审核员：                 企业部门代表：