测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 产品绝缘厚度测量 |  |  |  | 被查部门 |  | 技术工程部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≥0.6mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  | 允许不确定度 |  | U≤0.07mm（k=2） |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 电子测量显微镜 |  |  | （0~25）mm |  | / |  | +2μm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 韩宝荣 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程每月采用标准样品进行10次重复测量，绘制平均值及标准偏差控制图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制年度平均值-标准偏差图 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程每月采用标准样品进行10次重复测量，绘制平均值及标准偏差控制图，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年3月17日   审核员：    企业部门代表：

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 导体直流电阻测量 |  |  | 被查部门 |  | 技术工程部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M | （6.0～7.7）Ω/km |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T | / |  |  |  | 允许不确定度 |  | U≤0.26Ω/km（k=2） |
|  |  | 其他要求 | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 双臂电桥 |  |  | 0.5μΩ-11.0000Ω | U＝0.02%（k=2） |  | 无 |  | 无 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GB/T 3956-2008《电缆的导体》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法第4部分：导体直流电阻试验》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 韩宝荣 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 实际不确定度小于等于允许不确定度，见《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程每月采用采用同等条件相同样品不同试验员每月进行比对测试实施监视。 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | -- |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程每月采用采用同等条件相同样品不同试验员每月进行比对测试实施监视，结果符合要求。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年3月17日         审核员：      企业部门代表：