受理编号：0207-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | LDS80-25三转子流量计耐压试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （2.5-3.75）MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 在生产过程中，压力密封试验控制在（2.5-3.75）MPa - 测量过程最大允许误差：T=1.25 △允=T×(1/3-1/10)=1.25×1/3=0.42MPa (取1/3) - 测量过程不确定度U=T/2Mcp=1.25/2×2=0.31MPa(Mcp取2)测量设备的允差：准确精度等级1.6级,测量设备的最大允差为6MPa×(±1.6%)=±0.096MPa 4.测量范围推导：（2.5-3.75）MPa。选择测量范围：量程（0-6）MPa压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 压力表 | (0-6)Mpa |  | ±1.6% | XASLJZ21300618 |  | 2021.3.19 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0-6)MPa，满足导出计量要求测量范围（2.5-3.75）MPa的要求; 测量设备的最大允许误差为0.096MPa，满足导出计量要求最大允许误差0.42MPa的要求; 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：侯恩杰 验证日期：2021年3月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员意见：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 审核日期：2021年3月21日 企业代表： |  |  |  |  |  |  |  |  |