编号：0097-2016-2021

| 企业名称 | 江苏六维智能物流装备股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 仓储科 | 电子汽车衡 | NV-070 | SCS-100 | U=11.5kg k=2 | 铸铁法码:M1等级 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年9月21日 | √ |
| 自动化部 | 压力表 | NV042 | （0～1.0）MPa | 1.6级 | 数字压力计0.05级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2020年09月24日 | √ |
| 品质保障部 | 数显卡尺 | NV-002 | （0-200）mm | ±0.02 | 量块:三等 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2020年09月24日 | √ |
| 品质保障部 | 角度尺 | NV028 | (0-320)℃ | U=1/ k=2 | 角度块:1级 刀口尺:0级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2020年09月24日 | √ |
| 配送安装科 | 电子经纬仪 | NV-090 | LT202 | U=0.2//（k=2） | 经纬仪检定装置：Urel=0.5%k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2020年9月21日 | √ |
| 品质保障部 | 膜厚计 | NV-089 | GTS810F | U=（0.3+L/500）μm（k=2） | 标准膜厚片 B级 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2020年09月24日 | √ |
| 自动化部 | 外径千分尺 | / | (0-25)mm | ±0.004 | 量块：4等 | 苏州捷准计量技术有限公司 | 2020年09月24日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到有资质的校准机构检定/校准，经查7份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年3月28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表