编号：0243-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 柴油凝点测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 实测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法 |  |  |  |
| 依据《GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法》 6.1.4仪器 温度计或温度测量装置：用于试样温度测量的温度计应符合GB/T 514-2005石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件中GB-30的要求。 依据 《GB/T 514-2005 石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件》中， GB-30要求：温度计的温度范围：（-30～60）℃，分度值1℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定有效期 |
|  | 玻璃液体温度计 |  | （-30~60）℃ | 0.8℃ | 818014240-106 |  | 2021.04.29 |
| 计量验证记录： 配备的测量设备测量范围：（-30～60）℃，示值误差0.8℃，分度值1℃，满足GB/T 514-2005 《石油产品试验用玻璃液体温度计技术条件》的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2021年4月23日 |  |  |  |  |  |  |  |