总排口废水pH测量过程不确定度评定

QZ/SHQJ.MJ.ZJ061

1	概要

1.1	目的

依据总排口废水pH测量过程控制规范中测量方法和标准（6.2.2.4），评估测定结果的不确定度。

1.2	被测量数据模型

y=x（直接测量）

2.1 pH的示值测量不确定度

1）重复性不确定度分量

表1	总排口废水pH10次测定结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.32 | 7.28 | 7.30 | 7.29 | 7.31 | 7.27 | 7.32 | 7.26 | 7.33 | 7.30 | 7.30 |

10次测定结果的平均值：7.30

由贝赛尔公式求得单次测量标准

μT1=i=1n(Ti−T)2n−1=0.023

平均值的标准偏差为：

2）酸度计的最大允许误差产生不确定度分量

测量过程使用的酸度计．其最大允许误差为±0.01，假设呈矩形分布：

式中：PH

2.2	合成标准不确定度计算

μT=μ(T1)2+μ(T0)2==0.023 pH

- 计算扩展不确定度

- 取包含因子k＝2，则扩展不确定度为

U=k×uT=2×0.023=0.05pH

评定人：