测量过程有效性确认记录

编号：QZ/SHQJ.MJ.ZJ063

| 所在部门 | 质检中心 |  | 测量过程名称 | 总排口废水pH测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程要素概述：对总排口废水pH测量 测量设备：酸度计 测量方法：采用标准试剂比对的方法进行有效性确认。具体操作：配制一系列标准试剂，pH分别为4.00、6.86、7.00、9.18，用酸度计进行测量，比较两者的误差，判定测量过程有效，并将结果记录在校准记录单上 环境条件：测量环境温度：（5～40℃）。 相对湿度：不大于85% 测量软件；无 操作者技能: 检验分析人员，经培训合格，持上岗证上岗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准试剂对酸度计检测过程的有效性进行确认： 2021年02月13日用酸度计对标准试剂6.86测点，进行两组检测记为y1和y2，每组检测三次，y1平均值6.86，y2平均值6.87 pH试剂的不确定度为 U=0.05pH， k=2 E= =0.14≤1 当E≤1时，此测量过程有效 确认人员： 日期：2021.03.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |  |