编  号：0007-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 护筒表面硬度检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 技术部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （35-45）HRC |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±1.67HRC |
|  |  | 公差T |  | ±5HRC |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 数显洛氏硬度计 |  |  | (20-70)HRC |  |  |  | ±1.5HRC | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | YFLT/M-01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法 |  |  | 分层注水测调仪护筒表面硬度测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温，不得有影响惯性的震动。 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王鹏 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：分层注水测调仪护筒表面硬度测量过程不确定度的评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：分层注水测调仪护筒表面硬度测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：分层注水测调仪护筒表面硬度测量监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附录D：分层注水测调仪护筒表面硬度测量监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年4月2 日    审核员：                企业部门代表：