[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                     现场审核记录              编号0264-2021
企业名称：西尼尔（南京）过程控制有限公司    
审核员：                                       审核日期：2021年4月6 日  ~4月7日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。
	5.1 计量职能
	企业通过XNECL-CX01-2020《计量职责管理程序》和XNECL-SC-2020《测量管理体系手册》中规定了各类人员在体系中的职责。
	质量部、制造中心、营销管理部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	质量部负责公司测量管理体系的建立和目标的制定，查XNECL-SC-2020《测量管理体系手册》，规定了公司的计量工作方针2项及质量目标4项，已分解到各部门，查2020年9-12月质量目标已完成。
	质量部、制造中心、营销管理部
	否

	3
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	查：程序文件及相关国标、企标、现场工艺文件、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。

查：公司XNECL-SC-2020《测量管理体系质量手册》、《测量管理体系程序文件》、国家标准GB/T778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表（第1部分：计量要求和技术要求）》、行业标准JB/T9248-2015《电磁流量计》等都有受控标识。
符合文件管理要求。
	质量部
	否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了XNECL-CX07-2020《软件管理程序》，软件已建立台账，有2个测量软件，并已识别和确认。

	质量部
	否

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等
	6.2.3记录
	企业编制了XNECL-CX08-2020《记录管理程序》。

查：涡旋三角柱-304检验记录，编号：JYD5366，有管理编号，有检验图纸，编号：SE-A1-000027-V2.0,记录清楚无涂改。检验员：叶甫成，检验日期：2021.03.05。
查：SE11E导流管-毛坯检验记录，编号：JYD5420，有管理编号，有检验图纸，编号：SE-A1-000191-V7.0,记录清楚无涂改。检验员：叶甫成，检验日期：2021.03.10。
查：SE11E极靴检验记录，编号：JYD5846，有管理编号，有检验图纸，编号：SE-A1-000286-V2.0,记录清楚无涂改。检验员：叶甫成，检验日期：2021.04.01。

记录规范，无涂改，符合要求。
	质量部
	否

	6
	测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	查：内径百分表，出厂编号；杆1108015，表111601，规格：（35-50）mm校准日期，2020.05.26，有确认合格标识；标识清晰完整，符合要求。
查：电动兆欧表，出厂编号；93415198,检定日期；2020.05.24有确认合格标识，标识清晰完整，符合要求。
	质量部
	否

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求 
	6.3.1测量设备
	企业编制的XNECL-CX10-2020《测量设备管理程序》规定了测量设备管理要求。企业编制了《测量设备台账》共有67件测量设备，其中A类1件，B类管理65件，C类管理1件。

查：温度变送器，出厂编号：4380437，型号：0.01%，校准日期：2020.04.27，证书编号：H2020-0032587；
查；耐震压力表，出厂编号：20061187，型号：（0-6）MPa,检定日期：2021.01.27，证书编号：第01033125-001号；

证书与台账一致。
测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。
	质量部
	否

	8
	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？


	6.3.2环境
	企业编制了XNECL-CX11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。查质量部流量校准实验区温度要求在（-20～50）℃，湿度（5～90）%。现场配备了温湿度计，并已校准、确认、标识。
	质量部
	否

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业的XNECL-CX13-2020《计量确认管理程序》对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	质量部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的XNECL-CX14-2020《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 
	质量部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的XNECL-CX09-2020《标识管理程序》中规定了对测量设备的调整控制，当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取措施。查：制造中心现场压力表封印完好。
	质量部

制造中心
	否

	12
	计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求
	7.1.4计量确认记录
	查；游标卡尺测量设备计量确认记录表，编号；HE801463，文件编号；202001验证方法；准确度比较法，验证结果；通过，验证人；叶甫成，审核人；邓小云；验证日期；2020.09.21
查；静态质量法水流量标准装置测量设备计量确认记录表，编号；SCD20160301，文件编号；202003验证方法；准确度比较法，验证结果；通过，验证人；叶甫成，审核人；邓小云；验证日期；2020.09.21，符合标准要求。
	质量部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？ 


	7.2测量过程
	企业编制的XNECL-CX15-2020《测量过程设计和实现管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，共识别了74个测量规程，编制了《测量过程一览表》及《测量过程确认明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

对测量过程分关键和重要测量过程进行管理。抽查了0.5级电磁流量计测量示值误差测量规程、环境检测、导流管入厂检验测量过程等，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。
	质量部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的XNECL-CX16-2020《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了0.5级电磁流量计测量不确定度报告，不确定度评定方法正确，见《测量不确定度评定报告》。
	质量部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业建立了《静态质量法水流量标准装置》最高计量标准，开展流量计鉴定工作，企业其他的测量设备全部委外检定、校准。测量台账信息和证书一致，检定校准单位为江苏省计量科学研究院、中国计量科学研究院等。
查：制造中心现场出厂编号：GH306321的游标卡尺未列入台账管理，未校准。不符合要求。
	质量部、

制造中心
	不符合01

	16
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了XNECL-CX02-2020《顾客满意度管理程序》，质量部、营销管理部采取《客户满意度问卷调查表》的方式对内、外部顾客进行了9份满意度调查，满足指标要求。 
	营销部、

质量部
	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的XNECL-CX18-2020 《体系审核和监视管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，检查了对列入体系管理的重要测量过程按规定的要求进行监视，查：0.5级电磁流量计示值误差测量过程已采用统计技术，按照控制规范规定的频次要求进行监视，见监视记录和控制图。
	质量部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量设备的控制已在XNECL-CX19-2020《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量设备，满足要求。 
	质量部
	否

	19
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司编制了XNECL-CX20-2020《改进管理控制程序》文件，覆盖纠正和预防，纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。
	质量部
	否

	20
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业是重点能耗单位，主要消耗电、水，2020年1-12月消耗电265350度，消耗水2577吨，符合GB17167-2006。
	总经办
	否

	21
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。

相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业有1件强制检定测量设备，已按规定周期进行检定。企业无定量包装产品.
	质量部
	否


 4 / 5

