| 企业 名称 | 南京天溯自动化控制系统有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 白云 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 供应链 | 继电保护测试仪 | 12391012 | PW31E | 0.1级 | 多功能标准表 0.05级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.5 | √ |
| 供应链 | 耐压 测试仪 | 1309173 | CS9912BI | 5级 | 耐压测试仪检定装置 ±0.5% | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.5 | √ |
| 供应链 | 绝缘 电阻表 | 19100509 | ZC25B-4 | 10级 | 绝缘电阻表检定装置 V:±1% Ω:（0.2~5）级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.5 | √ |
| 供应链 | 三相电能表检定装置 | SD1203115 | HS-3303 | 0.05级 | 三相电能表检定装置 （100~0.1）A:0.01级、(0.1~0.05)A0.02级、(0.05A~5Ma:0.03级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.8.21 | √ |
| 供应链 | 三相标准 电能表 | SDT1202073 | HS-5300 | 0.05级 |  | 江苏省计量科学研究院 | 2020.8.24 | √ |
| 供应链 | 单相多功能标准表 | SDH1308438 | HS-5100 | 0.05级 |  | 江苏省计量科学研究院 | 2021.2.5 | √ |
| 供应链 | 数字温湿度计 | TS-WH- 01 | HTC-1 | ±2℃ ±5%RH | 露点仪温度±0.1℃ 温湿度检定装置 温度均匀度0.3℃ 湿度均匀度1.0%RH | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.5 | √ |
| 研发中心 | LCR数字电桥 | QC-814-12417 | TH2811D | 电感、 电容、 电阻 ±0.2% | 精密十进位电感箱： ±（0.02%L+0.2μH） 精密十进位电容箱： ±0.05% 精密十进位交直流电阻箱0.02级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.5 | √ |
| 审核综合意見： 该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送到南京市计量监督检测院及江苏省计量科学研究院。查8份测量设备检定校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年04月13日 上午至2021年04月14日 上午 (共1.5天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |