编号：0274-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 沈阳晟林博石化设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 24560 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.30 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 04832 | (150-175)mm | ±0.004mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.30 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | C181516436 | UT39A+ | ±（0.5%+2） | 多功能校准源 DCV:Urel=2×10-5，k=2 DCI:Urel=1.8×10-3，k=2 R:Urel=5×10-4，k=2 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.30 | √ |
| 质检部 | 活塞式压力计 | 10-140 | KY-0.6/(0.04-0.6)MPa | Urel=0.02%K=2 | 活塞式压力计 0.01级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.11 | √ |
| 质检部 | 数字压力计 | HN17071701 | (0～25)MPa | 0.05级 | 活塞式压力计 0.02级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.11 | √ |
| 质检部 | 多功能计量炉 | B2B172 | Fluke9144 | ±0.04℃ | 标准铂铑10-铂热电偶 一等 标准铂电阻温度计 二等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.3.8 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外委托大庆油田计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年4月2日~ 4月3日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |