编  号：0015-2018

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 封隔器外径尺寸测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产技术部（车间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | φ120mm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.05mm |
|  |  | 公差T |  | 0.20mm |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1.游标卡尺 |  |  | 0-300mm |  |  |  | ±0.04mm | / |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JT/CL-01 封隔器外径尺寸测量过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | 《游标卡尺使用说明书》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 王浩，培训后上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《封隔器外径尺寸测量过程不确定度评定》附录1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《封隔器外径尺寸测量过程有效性确认记录》附录2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《封隔器外径尺寸测量过程监视统计记录及质控图》附录 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有，附录4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能是受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，是满足要求 5. 测量过程监视是在控制限内，测量过程控制图绘制方法(如果有)正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年 4 月 11 日    审核员：崔敬伟          被查部门代表：王琳