编号：0108-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 聚乙烯 熔体流动速率测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 加热温度190℃ (0.2～1.0)g/10min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3682.1-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 在对原料熔体流动速率检测中，影响流动速率的参数是温度、熔体的重量及时间。 GB/T 3682.1-2018标准规定：当试验中温度控制系统应满足以0.1℃温度间隔设置试验温度,而配备的熔体流动速率仪的温度控制器的分辨率为0.1℃；试验中时间的测量允差为±0.1s，而时间控制器测量误差为±0.1s。 标准5.2.2.3条款规定,天平的最大允差为±1mg ,而配备的电子天平的分度值为0.1mg，0≤m≤50g,最大允差为±0.5mg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准有效期 |
|  | 熔体流动速率仪（温度控制器） 21055 |  | RLZ1B1 |  | 分辨率0.1℃ ±0.5℃ | ZHCS202104080065 |  | 2021.4.8 |
|  | 电子天平 40111111503 |  | FA2204B |  | 分辨率0.1mg ±0.5mg | ZHCS202104080067 |  | 2021.4.8 |
|  | 电子秒表 |  | 0-24h |  | ±0.01s |  |  |  |
| 计量验证记录 测量设备熔体流动速率仪： 温度测量范围（常温-400) ℃，满足计量要求的测量范围190℃的要求； 时间测量范围（0-24）h,满足计量要求的测量范围（1-25）min的要求。 电子天平：分度值为0.1mg，0≤m≤50g,允差±0.5mg，满足计量要求最大许误差为±1mg的要求，称重范围(0-220)g,满足计量要求的测量范围(0.2～1.0)g,的要求; 以上测量设备的计量要求均满足GB/T 3682.1-2018标准规定的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打日√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年04 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021 年04 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |