编号：0028-2018-2021

| 企业 名称 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 多参数测试仪 | 50093094 | Seven Excellence | ±0.02 | pH离子检定仪18377 pH计检定仪：0.0006级 | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2020.05.11. | √ |
| 制造部 | 数显温湿度计 | 50096686 | 608-H1 | U=1.6 k=2 | 精密露点仪 ±0.2℃ | 江苏中宁计量科技有限公司 | 2020.08.11. | √ |
| 制造部 | 压力真空表 | 50091106 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表检定装置 0.4级 | 泰州市计量测试院 | 2020.12.17. | √ |
| 质量管理部 | 气相色谱仪 | 50065745 | 7890B | Urel=12% （k=2） | 气相色谱仪检定装置 液体标准物质： Urel=3% （k=2） 气体标准物质 ： Urel=（1-2）% （k=2） 温度： U=0.022℃ （k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.12.03. | √ |
| 质量管理部 | 高效液相色谱仪 | DEBA200746 | 1290 | Urel=12% （k=2） | 液相色谱仪检定装置： 萘-甲醇1.00х10-4 Urel=4%（k=2） 萘-甲醇1.00х10-7 Urel=4%（k=2） | 江苏省计量科学研究院 | 2020.12.04. | √ |
| 制造部 | 电子 天平 | 500090285 | XS204 | Ⅰ级 | 砝码:1mg~500g E2 | 通标标准技术服务有限公司 | 2020.12.03. | √ |
| 审核综合意見： 企业建立：常用玻璃量器检定装置（【2017】市量标泰企证字第0002号）、天平检定装置（【2017】市量标泰企证字第0001号）两项计量标准，由泰州市行政审批局考核合格并在有效期内。测量设备均能溯源到有资质的计量机构，现场查企业测量设备，抽查6份检定/校准证书，送江苏省计量科学研究院，计量授权证书号：（国）法计（2017）01022号、泰州市计量测试院、江苏中宁计量科技有限公司和通标标准技术服务有限公司检定/校准，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年4月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表