测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认  证 企 业：    江东金具设备有限公司

编   号:      0082-2020-2021

审核类型：    第一次年度监督审核

编号：0082-2020-2021

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江东金具设备有限公司 | 企业联系人 | 朱胜楠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0712 | 证书有效期 | 2025-05-17 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2021年04月27日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 李政阳ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量部、人资行政部、物流采购部、安环稽核部及各分厂 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核以来一年内运行情况，江东金具设备有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、检测、经营、质量和环境等方面的管理层/管理者代表、质量部、人资行政部、物流采购部、安环稽核部及各分厂，该企业主要耗能为电和水，2020全年能耗为2575.23吨标准煤，不是重点耗能企业,企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料、外购件进厂检验、生产过程中质量控制，产品出厂检验等测量过程以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业于2021年03月（04-05）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年04月05日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理冒新国主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代施爱峰及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出两条事项，编制了2021年管理评审JDJJ/MR-03-04(A)《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，正在实施中，满足要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的24个测量过程、其中6个重要的测量过程，抽查了其中高控测量过程：单丝直径测量过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见单丝直径测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《单丝直径测量过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《单丝直径测量过程监视统计记录表》及《单丝直径测量过程质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的二个不符合项：

1）、检查质量部提供《测量过程及控制一览表》，未识别原材料称重过程、铸造过程中温度控制测量过程，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准条款5.2溯源性要求。

企业采取的纠正措施：提供了《测量过程控制一览表》，已识别了原材料称重过程，铸造过程中温度控制测量过程，使用的测量设备分别是管理编号JD-FM-02-037，型号SCS-50t的Ⅲ级电子汽车衡，检定日期2020年5月19日，有效期至2021年5月18日；热电偶接触式测温仪，编号HC8070706,型号TES-1310, 测量范围（-50~1300）℃：±0.3%t℃ ,校准日期2020年6月18日，有效期至2021年6月17日，并都进行了计量验证，满足要求。

2）、检查锻造车间，由常州亚泰焊割科技有限公司生产的编号为168855的型号为GSD-700011数控切割机，Phoenix SoftwareV9.76.0配套软件未列入测量软件台帐管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.2条款。

企业采取的纠正措施：提供了JDJJ/MR-06-01（A）《测量软件管理台帐》，编号为168855的型号为GSD-700011数控切割机，Phoenix SoftwareV9.76.0配套软件已列入台帐管理，并在2020年9月进行了再确认，确认结果合格，符合要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查JDJJ/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，每月统计一次，查2020年四季度及2021年（1-3）月份《测量目标完成情况表》已由质量部统计考核，均达标。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构无任何变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升、质量等级信用评价等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021年04月27日对江东金具设备有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，江东金具设备有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日  期：   2021.04.27

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：