测量设备溯源抽查

编号：0086-2020-2021

| 企业名称 | 天津同阳科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 电子天平 | 1232340676 | AL204 | Ⅰ级 | E2等级砝码 | 天津市电子仪表实验所 | 2021.03.23 | √ |
| 质量管理部 | 粉尘仪 | CM15391054 | pDR1500-M | 示值误差9.2% Urel=7.0%（K=2） | 粉尘仪检定装置 Urel=5.0%（K=2） | 北京市计量检测科学研究院 | 2020.07.21 | √ |
| 质量管理部 | 数字压力表 | B29137 | / | 1级 | 0.02级数字压力计检定装置 | 天津市电子仪表实验所 | 2021.03.18 | √ |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | A15109593 | （0-200）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 天津中环电子信息集团有限公司计量中心站 | 2021.03.18 | √ |
| 质量管理部 | 绝缘电阻表 | 15040795 | WK25-4 | 10级 | 可调高阻箱±0.5% |  | 2021.3.12 | √ |
| 质量管理部 | PH计 | 601300N0016100104 | PHS-25 | 2.0级 | 酸度计检定仪.0006级 | 天津市电子仪表实验所 | 2021.03.12 | √ |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | 11123242 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 |  | 2021.03.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准。公司测量设备全部委托北京市计量检测科学研究院、天津市电子仪表实验所、天津中环电子信息集团有限公司计量中心站等机构检定/校准，校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 05 月 11 日~ 05 月 12 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。