不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 绵竹市佳伦包装印务有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 胡阳杰 |
| 不符合事实描述: 在用全自动破破强度试验机、纸箱抗压强度试验机等测量设备的检定或校准证书，提供校准或检定证书已过期。不符合标准GB/T19001-2016 7.1.5a）：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021年4月18日 日 期：2021年4月18日 日 期：2021年4月18日 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：          日期：